Załącznik Nr 1 (OPZ) do SIWZ

Nr sprawy ZP 39-199009

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymagania techniczne – ICP OES

Spektrometr ICP-Dual (równoczesny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP 
z podwójnym systemem obserwacji plazmy poziomej)

| Wymagana jest fabrycznie nowa aparatura o następujących parametrach technicznych: | Parametry oferowanej aparatury (należy wpisać oferowany parametr lub zaznaczyć odpowiednio TAK / NIE ) |
| --- | --- |
| 1. Spektrometr emisyjny ICP musi być równoczesny, czyli powinien zapewniać jednoczesny dostęp do linii emisyjnych: - analizowanych pierwiastków - pierwiastków stosowanych jako wzorce wewnętrzne - pierwiastków stosowanych do międzypierwiastkowej korekcji interferencji oraz umożliwiać jednoczesny pomiar tła występującego po obydwu stronach rejestrowanych linii emisyjnych. | TAK / NIE |
| 2. Jednoczesny dostęp do wyżej wymienionych linii emisyjnych musi zapewniać system optyki typu Echelle z detektorem lub detektorami półprzewodnikowymi, na 2 wymiarowej matrycy w postaci odseparowanych rzędów gwarantujących ciągłe pokrycie długości fal. | TAK / NIE |
| 3. Wymagany zakres spektralny od 167 nm do 840 nm. Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 7 pm przy 200 nm. | TAK / NIE |
| 4. Wymagany dostęp do 100% widma w oferowanym zakresie. | TAK / NIE |
| 5. Wymagany system plazmy o geometrii poziomej z podwójnym systemem obserwacji: osiowym, zapewniającym niskie granice wykrywalności oraz radialnym, korzystnym przy oznaczaniu pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia w szerokim zakresie stężeń gwarantującym liniowość kalibracji przy pracy z dużymi stężeniami tych pierwiastków w analizowanych próbkach. Nie dopuszcza się manualnego pozycjonowania palnika. Palnik plazmowy musi posiadać możliwość wyjęcia rurki wtryskiwacza do rutynowych czynności konserwacyjnych bez gaszenia plazmy. | TAK / NIE |

| 6. Wymagany półprzewodnikowy generator wysokiej częstotliwości RF o częstotliwości nie większej niż 28 MHz. | TAK / NIE |
| --- | --- |
| 7. Spektrometr emisyjny ICP musi być standardowo wyposażony w poziomy, rozbieralny lub semi-rozbieralny palnik kwarcowy duo, z kwarcową centralną rurką wtryskiwacza, cyklonową komorę mgielną do pracy z roztworami wodno-kwaśnymi, szklany rozpylacz koncentryczny i rozpylacz ultradźwiękowy. | TAK / NIE |
| 8. Cewka indukcyjna i półprzewodnikowy generator wysokiej częstotliwości RF chłodzone wodą za pomocą jednego zamkniętego układu chłodzenia. | TAK / NIE |
| 9. Detektor zapewniający brak rozmycia (bloomingu), chłodzony do co najmniej -45°C. Technologia detektora musi umożliwiać nieniszczący odczyt poziomu rejestrowanego sygnału w dowolnym punkcie, z częstotliwością odczytu dobieraną indywidualnie przez oprogramowanie dla każdego piksela. | TAK / NIE |
| 10. Układy optyczne muszą być podgrzewane powyżej temperatury otoczenia z regulacją termostatyczną, zapewniającą stabilność nie gorszą niż ± 0,1° C. | TAK / NIE |
| 11. Zużycie gazu do przedmuchu układu optycznego nie powinno przekraczać 2L/min. podczas rutynowej analizy próbki oraz 1 L/min. w stanie gotowości. System wymaga tylko jednego gazu roboczego. Instalacja argonowa. | TAK / NIE |
| 12. Wbudowany optyczny czujnik przepływu cieczy z odciągu komory mgielnej, umożliwiający bezpieczne, zautomatyzowane odcięcie plazmy w przypadku zablokowania linii lub odłączenia przewodu pompy. | TAK / NIE |
| 13. W pełni zintegrowana, co najmniej 4-kanałowa pompa perystaltyczna do wprowadzania próbek (z co najmniej 12 rolkami). | TAK / NIE |
| 14. Kompaktowa konstrukcja aparatu o wadze nie większej niż 90 kg. | TAK / NIE |
| 15. Oprogramowanie spektrometru (z polską i angielską wersją językową, kompatybilne ze środowiskiem Windows) powinno umożliwiać: - rejestrację sygnałów zmiennych w czasie, - pełną kontrolę instrumentu z możliwością wyświetlania parametrów w czasie rzeczywistym, - w pełni zautomatyzowane włączenie i wyłączenie aparatu, - dostęp do rezultatów przez połączenie sieciowe, - możliwość wyboru różnych parametrów plazmy dla wybranych pierwiastków w tym samym cyklu analitycznym, - automatyczną korekcję interferencji możliwą we wszystkich trybach pomiarowych, w tym jednoczesną korekcję tła i korekcję od standardu wewnętrznego oraz korekcję międzypierwiastkową, - automatyczny wybór miejsca do korekcji tła z możliwością edycji wielkości i lokalizacji obszarów integracyjnych, - wbudowane funkcje kontroli jakości pomiarów, - możliwość wielozadaniowej pracy oprogramowania, tj. możliwość tworzenia nowej metody lub przeliczania rezultatów z poprzedniej metody w czasie bieżącej analizy - podłączenie i kontrolowaną obsługę automatycznego podajnika próbek za pomocą oprogramowania spektrometru. | TAK / NIE |
| 16. Wyposażenie spektrometru musi obejmować następujące akcesoria: - rozpylacz ultradźwiękowy USN z min. dwoma zapasowymi płytkami drgającymi szt. 1 - automatyczny podajnik próbek min. 240 pozycyjny szt. 1 - osłona podajnika próbek z filtrem szt. 1 - statyw na probówki 15 ml do podajnika próbek szt. 4 - części zużywalne układu podawania prób szt. 1 (fabryczny zestaw wężyków i uszczelek) - poziomy, kwarcowy palnik plazmowy duo szt. 4 - rurka centralna wtryskiwacza palnika szt. 8 - rozpylacz z materiału odpornego chemicznie, do zawiesin szt. 3 - rozpylacz V rowkowy szt. 1 - rozpylacz koncentryczny szt. 1 - rozpylacz do solanek szt. 1 - zestaw do standardu wewnętrznego szt. 2 - komora mgielna szt. 2 - rurki do pompy na próbki szt. 60 - rurki do pompy na ścieki szt. 60 - rurka pobierająca do podajnika próbek z kapilarą szt. 2 | TAK / NIE |
| 17. Podane przez producenta granice wykrywalności przyrządu nie gorsze niż: Pierwiastek - długość fali ppb Al 167.017 0.15 As 189.042 1.50 Ba 455.403 0.05 Ca 393.366 0.04 Cd 228.802 0.09 Cu 324.754 0.50 Fe 259.940 0.30 K 766.491 0.90 Mg 279.553 0.02 Mn 257.610 0.08 Na 589.590 0.50 Pb 220.350 1.40 Zn 213.860 0.20 | TAK / NIE |
| 18. Wykonawca zapewnia gwarancję w wymiarze określonym w Formularzu ofertowym w wymiarze: Ważne: Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis w miejscu użytkowania sprzętu. | ……. miesięcy |
| 19. Instalacja i szkolenie w laboratorium IBL Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi spektrometru i oprogramowania dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |

Ważne:

Do oferty należy dołączyć:

Folder i opis techniczny zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów oferowanego urządzenia z wymaganiami SIWZ (Zamawiający dopuszcza załączenie folderu w j. angielskim);

| ................................... dnia ....................... | .................................................................................. |
| --- | --- |
| (miejscowość) | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |