Załącznik Nr 1.1 (OPZ) do SIWZ

do postępowania nr	ZP39-209007

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dot. zestawu do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin, z podziałem na części:

Część 1

Dostawy 1 sztuki skanera preparatów mikroskopowych

| Lp. | Wymagania | Parametry oferowanej aparatury (należy opisać oferowany parametr lub zaznaczyć odpowiednio TAK / NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Model |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Oferowany sprzęt jest nowy, zintegrowany i zweryfikowany fabrycznie. Dopuszcza się elementy składowe systemu wyprodukowane wcześniej niż w 2020 roku. | TAK / NIE |
| 5. | Zamknięte urządzenie skanujące preparaty histologiczne oraz fluorescencyjne, wyposażone w optykę klasy Plan-Apochromat z możliwością skanowania standardowych szkiełek o dużej tolerancji wymiarów: - długość szkiełka: min. w zakresie 74-76mm - szerokość szkiełka: min. w zakresie 24-26mm - grubość szkiełka: min. w zakresie 0,8-1,3mm | TAK / NIE |
| 6. | Magazynek na 100 szkiełek 76x26mm | TAK / NIE |
| 7. | Ramki na 100 szkiełek 76x26mm do pełnego załadowania magazynka | TAK / NIE |
| 8. | Wbudowana kamera do dokumentacji pola opisu szkiełka wraz z detekcją kodów kreskowych | TAK / NIE |
| 9. | Precyzyjny systemem ogniskowania ostrości o przesuwie w osi Z w zakresie min. 3mm | TAK / NIE |
| 10. | Precyzyjny stolik automatyczny o przesuwie w zakresie min. 300mm x 100mm | TAK / NIE |
| 11. | Zautomatyzowana funkcja wstępnego skanowania skracająca czas procesu skanowania | TAK / NIE |
| 12. | Oświetlacz do światła przechodzącego, lampa typu LED (żywotność min. 10 000 h) | TAK / NIE |
| 13. | Automatyczny uchwyt obiektywów, umożliwiający jednoczesne zainstalowanie min. 7 obiektywów | TAK / NIE |
| 14. | Obiektywy o powiększeniu/min. aperturze: - klasy Fluar 2,5x/0,12 o odległości roboczej min. 8,5mm do automatycznego ustawiania płaszczyzny ostrości oraz skanowania - klasy Fluar 5x/0,25 o odległości roboczej min. 12mm do automatycznego ustawiania płaszczyzny ostrości oraz skanowania - klasy Plan-Apochromat 10x/0,45 zapewniający rozdzielczość skanowania min. 0,44 μm/piksel - klasy Plan-Apochromat 20x/0,8 zapewniający rozdzielczość skanowania min. 0,22 μm/piksel - klasy Plan-Apochromat 40x/0,95 zapewniający rozdzielczość skanowania min. 0,11 μm/piksel. | TAK / NIE |
| 15. | Kondensor o aperturze numerycznej min. 0,8 z możliwością automatycznego wyboru jednej z min. 8 dostępnych wartości apertury do pracy z odpowiednimi obiektywami | TAK / NIE |
| 16. | Prędkość skanowania obszaru 15mm x 15mm z rozdzielczością 0,22 μm/piksel powinna wynosić maksimum 4 min, obszaru 10mm x 10mm z rozdzielczością 0,22 μm/piksel powinna wynosić maksimum 2 min. | TAK / NIE |
| 17. | Możliwość pracy w trzech trybach: w świetle przechodzącym w jasnym polu, przy oświetleniu skośnym dla preparatów niebarwionych, a także we fluorescencji. | TAK / NIE |
| 18. | Tory optyczne do światła odbitego do pracy we fluorescencji | TAK / NIE |
| 19. | Koło automatyczne z min. 10 pozycjami do mocowania filtrów fluorescencyjnych oraz do rejestracji w świetle przechodzącym – prędkość przełączania między pozycjami maks. 300ms | TAK / NIE |
| 20. | Zestaw filtrów zapewniający rejestrację min. 7 sygnałów fluorescencyjnych o wzbudzeniach UV, fioletowym, niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym i dalekiej czerwieni umożliwiające obserwację takich fluorochromów jak np.: DAPI, CFP, FITC, Cy3, mCherry, Cy5, Cy7 | TAK / NIE |
| 21. | Oświetlacz LED-owy do fluorescencji umożliwiający jednoczesne wykorzystanie równolegle lub sekwencyjnie min. 7 diód LED-owych: 735nm, 630nm, 590nm, 555nm, 475nm, 430nm, 385nm. | TAK / NIE |
| 22. | Adapter do podłączenia dwóch kamer ze sterowanym automatycznie torem optycznym, umożliwiającym wykorzystanie kamery kolorowej lub monochromatycznej kamery chłodzonej | TAK / NIE |
| 23. | Kolorowa kamera 3CCD do skanowania preparatów histologicznych barwionych: - rozdzielczość min. 1600x1200 pikseli - wielkość chipa: min. 7,0 mm x 5,2 mm - praca w trybie min. 12 bitowym - prędkość min. 30 ramek/s - wielkość piksela min. 4,4 μm x 4,4 μm | TAK / NIE |
| 24. | Monochromatyczna kamera cyfrowa do skanowania preparatów fluorescencyjnych: - rozdzielczość min. 1380 x 1040 pikseli - wielkość piksela min. 6,45 μm x 6,45 μm - chłodzenie w układzie Peltier | TAK / NIE |
| 25. | Jednostka sterująca umożliwiająca płynną pracę o min. wymaganiach: - procesor: 2 x Xeon E5-2623v3 4-Core 3.0 GHz 10 MB - karta graficzna: NVIDIA Quadro M6000 24 GB - dyski: 1 x SSD 512 GB oraz 4 x 2 TB SATA 7200 upm (skonfigurowane jako 4 TB RAID) - pamięć operacyjna min. 128 GB (8x16) DDR4-2133 MHz ECC - monitor o przekątnej ekranu min. 27” oraz o rozdzielczości min. 2560 x 1440 pikseli | TAK / NIE |
| 26. | Oprogramowanie sterujące funkcjami skanera: - szybkie, wstępne skanowanie preparatu - zasadnicze, wysokorozdzielcze skanowanie z opcją automatycznego znajdowania ostrości preparatu oraz możliwością rejestracji obrazów w stosach w osi Z (moduł do zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z, moduł do nakładania sekwencji zarejestrowanych obrazów z osi Z w jeden ostry obraz płaski, moduł do automatycznego, programowego ustalania położenia ostrości w obrazie) - tworzenie „cyfrowego preparatu” z poszczególnych skanów - gromadzenie uzyskanych obrazów wraz z informacji uzyskanymi z rejestracji pola opisowego szkiełek | TAK / NIE |
| 27. | Oprogramowanie do wizualizacji wysokiej rozdzielczości obrazów uzyskanych przy pomocy skanera: - pakiet oprogramowania pracujący w trybie 64-bitowym - pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej - funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania - import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach - opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa - możliwość wielokanałowej rejestracji obrazów fluorescencyjnych (do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów) - funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni | TAK / NIE |
| 28. | Wykonawca zapewnia gwarancję w wymiarze 12 miesięcy. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu. | TAK / NIE |

| 29. | Instalacja i szkolenie w laboratorium IBL Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi niniejszego urządzenia dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |
| --- | --- | --- |

.................................   .............................

miejscowość   	  data

............................................................................................................................................................................

(podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i zaciągnięcia zobowiązania)