Załącznik Nr 1.2 (OPZ) do SIWZ

do postępowania nr	ZP39-209007

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dot. zestawu do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin, z podziałem na części:

Część 2

Dostawa następujących urządzeń:

- Procesor tkankowy (1 szt.)

| Lp. | Wymagania | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Model |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Oferowany sprzęt jest nowy, zintegrowany i zweryfikowany fabrycznie. Dopuszcza się elementy składowe systemu wyprodukowane wcześniej niż w 2020 roku. | TAK / NIE |
| 5. | Procesor tkankowy o budowie karuzelowej z systemem kontroli oparów, przystosowany do przeprowadzenia 200 kasetek w jednym cyklu. | TAK / NIE |
| 6. | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, wyposażone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. | TAK / NIE |
| 7. | Minimum 12 stacji łączenie z parafiniarkami. | TAK / NIE |
| 8. | Minimum 3 stacje parafinowe (parafiniarki): wykonane z metalu, pokryte wewnątrz teflonem. | TAK / NIE |
| 9. | Zakres regulacji temperatury parafiny: minimum od 45 °C - 65 °C, dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK / NIE |
| 10. | 9 stacji przeznaczonych na pojemniki z odczynnikami. | TAK / NIE |
| 11. | Pojemniki na odczynniki w całości wykonane ze szkła, przeźroczyste, z uchwytami oraz widoczną z zewnątrz podziałką. Odporne na rozpuszczalniki oraz mycie w zmywarkach. Możliwość pracy z acetonem. | TAK / NIE |
| 12. | Pojemność robocza pojedynczego pojemnika na odczynniki minimum 1,8L. | TAK / NIE |
| 13. | Dwa aluminiowe koszyki na preparaty po maksimum 100 kasetek każdy. Przeprowadzenie jednocześnie maksimum 200 kasetek z preparatami. Możliwość szybkiego przekształcenia procesora do konfiguracji na 1 koszyk samodzielnie przez Użytkownika. | TAK / NIE |
| 14. | Możliwość zapamiętania minimum 9 niezależnych programów. | TAK / NIE |
| 15. | Możliwość regulacji czasu infiltracji w pojedynczej stacji od 5 minut do 99 godzin i 59 minut. | TAK / NIE |
| 16. | Możliwość uruchomienia urządzenia z opóźnionym startem – czas opóźnienia minimum 9 dni. | TAK / NIE |
| 17. | Blokada elektroniczna przycisków sterujących w celu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów programu. | TAK / NIE |
| 18. | Funkcja agitacji z możliwością wyłączenia. | TAK / NIE |
| 19. | Pamięć pozwalająca na powrót do przerwanego procesu po zaniku napięcia zasilania. | TAK / NIE |
| 20. | W przypadku zaniku zasilania urządzenie musi posiadać możliwość wyjęcia kasetek z preparatami bez konieczności mechanicznego demontowania elementów. | TAK / NIE |
| 21. | W przypadku zaniku zasilania urządzenie musi samoistnie zabezpieczać preparaty przed wyschnięciem poprzez zanurzenie ich w bieżącym odczynniku. | TAK / NIE |
| 22. | W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii urządzenie musi sygnalizować usterkę za pomocą kodu liczbowo-cyfrowego opisanego w instrukcji użytkowania pozwalającego na identyfikację konkretnego błędu. | TAK / NIE |
| 23. | Możliwość monitorowania na bieżąco na wyświetlaczu parametrów pracy urządzenia takich jak numer aktualnej stacji oraz czas infiltracji. | TAK / NIE |
| 24. | System odciągu oparów wyposażony w wymienny filtr węglowy oraz przewód odprowadzający przefiltrowane powietrze do zewnętrznej wentylacji. | TAK / NIE |
| 25. | Urządzenie musi posiadać osłonę pozwalającą na zamknięcie powierzchni roboczej urządzenia zabezpieczając przed wydostaniem się oparów do pomieszczenia. | TAK / NIE |
| 26. | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący całkowicie urządzenie. Klawisz STOP w panelu sterowania. | TAK / NIE |
| 27. | Funkcja zabezpieczająca przed mieszaniem się odczynników. Czas ociekania 60 sekund. | TAK / NIE |
| 28. | Zabezpieczenie przed włożeniem koszyczka do pojemników ze zbyt gorącą lub zastygniętą parafiną | TAK / NIE |
| 29. | 2 zapasowe pojemniki szklane na odczynniki. | TAK / NIE |
| 30. | Certyfikat CE IVD | TAK / NIE |
| 31. | Maksymalne wymiary urządzenia: Średnica kopuły: do 820mm, Średnica podstawy: do 620mm; Wysokość: do 800mm; Waga: min. 60 kg | TAK / NIE |
| 32. | Wykonawca zapewnia gwarancję w wymiarze 12 miesięcy. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu. | TAK / NIE |
| 33. | Instalacja i szkolenie w laboratorium IBL Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi niniejszego urządzenia dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |

- Stacja do zatapiania preparatów (1 szt.)

| Lp. | Wymagania | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Model |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Oferowany sprzęt jest nowy, zintegrowany i zweryfikowany fabrycznie. Dopuszcza się elementy składowe systemu wyprodukowane wcześniej niż w 2020 roku. | TAK / NIE |
| 5. | Dwumodułowa stacja do zatapiania w parafinie. | TAK / NIE |
| 6. | Urządzenie musi składać się z dystrybutora parafiny z urządzeniem grzewczym oraz płyty chłodzącej. | TAK / NIE |
| 7. | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo. | TAK / NIE |
| 8. | Pojemność zbiornika na parafinę 4L. | TAK / NIE |
| 9. | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 5,7 cala, ze zintegrowaną klawiaturą dotykową. | TAK / NIE |
| 10. | Przepływ parafiny musi być uruchamiany ręcznie, za pomocą przechylanego przełącznika o regulowanej wysokości. | TAK / NIE |
| 11. | Precyzyjna regulacja strumienia przepływu parafiny. | TAK / NIE |
| 12. | Wyjmowane tacki na parafinę. | TAK / NIE |
| 13. | Duża, podgrzewana powierzchnia pracy ze zintegrowanym punktem schładzania przeznaczonym także do pracy z dużymi kasetkami. Punkt schładzania o wymiarach 6 x 7cm i temperaturze 8-16°C. | TAK / NIE |
| 14. | Tace na kasetki i foremki wyjmowane i zamieniane miejscami, pojemność maksimum 1,7L każda. Pojemność maksymalnie 150 kasetek histologicznych i około 500 foremek do zatapiania). Maksymalne wymiary tac (DxSzxW): 242 x 161 x 54 mm. | TAK / NIE |
| 15. | Tace na kasety kompatybilne z koszykami procesorów o sześciennej retorcie. Maksymalne rozmiary koszyka (DxSzxW): 235 x156 x 48 mm. | TAK / NIE |
| 16. | Wyjmowany, ogrzewany uchwyt na minimum 6 par szczypiec, dostępny z obu stron. | TAK / NIE |
| 17. | Ergonomiczne podpórki pod nadgarstki zapewniające wygodę pracy. Symetryczna, wielokierunkowa powierzchnia robocza. | TAK / NIE |
| 18. | Oświetlenie LED sterowane poprzez panel sterowania urządzenia. | TAK / NIE |
| 19. | Zakres temperatury tac na kasetki i foremki, powierzchni roboczej, uchwytu na szczypce i zbiornika na parafinę regulowany od 50 °C do 75 °C w krokach co 1°C | TAK / NIE |
| 20. | Możliwość programowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy i dnia roboczego. | TAK / NIE |
| 21. | Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie, wyłączanie urządzenia). | TAK / NIE |
| 22. | Funkcja zwiększenia grzania umożliwiająca szybsze topienie parafiny. | TAK / NIE |
| 23. | Moduł chłodzący musi posiadać funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniać stabilną temperaturę pracy wynoszącą – 6 °C. | TAK / NIE |
| 24. | Powierzchnia chłodząca musi pomieścić minimum 65 bloczków. | TAK / NIE |
| 25. | Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania. | TAK / NIE |
| 26. | Brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania a zimną płytą. | TAK / NIE |
| 27. | Certyfikat CE. | TAK / NIE |
| 28. | Wymiary modułu grzewczego: Wysokość: do 390mm Szerokość: do 560mm Głębokość: do 640mm Waga: min. 27kg | TAK / NIE |
| 29. | Wymiary modułu chłodzącego Wysokość: do 390mm Szerokość: do 400mm Głębokość do 640mm Waga: min. 32kg | TAK / NIE |
| 30. | Wykonawca zapewnia gwarancję w wymiarze 12 miesięcy. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu. | TAK / NIE |
| 31. | Instalacja i szkolenie w laboratorium IBL Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi niniejszego urządzenia dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |

- Ręczny mikrotom rotacyjny (1 szt.)

| Lp. | Wymagania | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Model |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Oferowany sprzęt jest nowy, zintegrowany i zweryfikowany fabrycznie. Dopuszcza się elementy składowe systemu wyprodukowane wcześniej niż w 2020 roku. | TAK / NIE |
| 5. | Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego. | TAK / NIE |
| 6. | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyska krzyżowo-liniowe) | TAK / NIE |
| 7. | Urządzenie wyposażone w niewymagający konserwacji, bezluzowy napęd mikrometryczny z poziomym i pionowym przesuwem preparatu realizowanym za pomocą bezobsługowego łożyska rolkowego. | TAK / NIE |
| 8. | Regulowany przez Użytkownika system równoważenie siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. | TAK / NIE |
| 9. | Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki, uchwyt na kasetki z preparatem oraz w uchwyt imadełkowy do preparatów 50x55 mm | TAK / NIE |
| 10. | System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu. | TAK / NIE |
| 11. | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 2°. | TAK / NIE |
| 12. | Zintegrowana linijka w podstawie. | TAK / NIE |
| 13. | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjniej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°. | TAK / NIE |
| 14. | System szybkiej wymiany uchwytów. | TAK / NIE |
| 15. | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. | TAK / NIE |
| 16. | Możliwość cięcia w dwóch trybach: pełnego obrotu i kołysania | TAK / NIE |
| 17. | Zakres grubości cięcia od 1µm do 60µm Regulacja w krokach: Od 1-10 µm co 1,0 µm Od 10 – 20 µm co 2,0 µm Od 20 – 60 µm co 5,0 µm | TAK / NIE |
| 18. | Funkcja trymowania z możliwością ustawienia 10 µm lub 30 µm | TAK / NIE |
| 19. | Urządzeni musi być wyposażone w funkcję cichej retrakcji o ok. 40 µm z możliwością wyłączenia. | TAK / NIE |
| 20. | Ergonomicznie umiejscowione koło przesuwu zgrubnego z możliwością dowolnego wyboru kierunku obrotu. Przełącznik z tyłu urządzenia. | TAK / NIE |
| 21. | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24 mm. | TAK / NIE |
| 22. | Zakres pionowego przesuwu głowicy: max.70 mm | TAK / NIE |
| 23. | Zakres powierzchni cięcia: - bez retrakcji – minimum 69 mm - z retrakcją – minimum 62 mm | TAK / NIE |
| 24. | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. | TAK / NIE |
| 25. | Duża powierzchnia górna z wyjmowaną tacką. | TAK / NIE |
| 26. | Uchwyt na nożyki mikrotomowe na ostrza zarówno nisko i wysokoprofilowe, wyposażony w osłonę ostrza koloru czerwonego. | TAK / NIE |
| 27. | Możliwość przesuwu uchwytu na nożyki w osi wschód-zachód (co najmniej trzy pozycje) oraz w osie północ-południe (co najmniej 24 mm). | TAK / NIE |
| 28. | Regulacja kąta nachylenia noża w zakresie od 0° do 10°. | TAK / NIE |
| 29. | Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego umożliwiające zatrzymanie koła w dowolnej pozycji. | TAK / NIE |
| 30. | Certyfikat CE IVD | TAK / NIE |
| 31. | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość: do 480mm, Głębokość: do 620mm; Wysokość: do 305mm; Waga co najmniej 31kg. | TAK / NIE |
| 32. | Wykonawca zapewnia gwarancję w wymiarze 12 miesięcy. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu. | TAK / NIE |

| 33. | Instalacja i szkolenie w laboratorium IBL Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi niniejszego urządzenia dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |
| --- | --- | --- |

.................................   .............................

miejscowość   	  data

............................................................................................................................................................................

(podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i zaciągnięcia zobowiązania)